河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购

单一来源采购文件

采购编号： HNWXLY(2020)0612

采   购   人：河南科技大学第二附属医院

采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

日        期：二〇二〇年六月

目    录

供应商须知前附表……………………………………………3

第一部分  单一来源采购公示………………………………7

第二部分  单一来源谈判邀请书…………………………9

第三部分  采购内容及要求…………………………………13

第四部分  评审原则与评定成交的标准…………………20

第五部分  供应商须知……………………………………22

第六部分  合同样式………………………………………26

第七部分  响应文件格式………………………………27

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：河南科技大学第二附属医院 地 址：河南省洛阳市西工区金谷园路80号 联 系 人：陈女生 电 话：0379-63626191 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地 址：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心7楼707室 联系人：王女士、孙先生 电 话：（0379）80866707/65156707 邮 箱：hnwx812@163.com |
| 3 | 项目名称 | 河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购 |
| 4 | 采购编号 | HNWXLY（2020）0612 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 采购内容 | 1、供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务； 2、多参数监护仪2台及前庭诱发肌源电位1台套（含屏蔽室）。具体参数详见采购内容及要求。 |
| 7 | 标段划分 | 本次招标共两个标段。其中Ⅰ标段为供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务，Ⅱ标段为多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购（含屏蔽室）。 |
| 8 | 预算控制金额 | 56.63万元。其中Ⅰ标段为9.63 万元，Ⅱ标段为 47 万元 |
| 9 | 交货期 | Ⅰ标段：合同生效后30日历天内完成； Ⅱ标段：合同生效后30日历天内供货、安装、调试、验收完毕 |
| 10 | 质保期 | 一年 |
| 11 | 供应商资格要求 | 1、供应商应具有独立法人资格，须提供有效的营业执照原件或加盖供应商公章的复印件。 2、Ⅱ标段： （1）供应商应具有医疗器械经营许可证并具有相应的经营范围，须提供医疗器械经营许可证原件或加盖供应商公章的复印件；如供应商为生产厂家时，须具有医疗器械生产许可证并具有相应的经营范围，须提供医疗器械生产许可证原件或加盖供应商公章的复印件。 （2）投标产品须具有有效期内的医疗器械注册证（备案证），须提供医疗器械注册证(备案证)原件或加盖供应商公章的复印件； （3）投标产品为进口产品的，应提供生产制造商出具的针对唯一授权函原件。 3、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的供应商将被拒绝参加投标。供应商必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印并加盖供应商公章。 4、供应商须提供2019年度的财务报表原件或加盖供应商公章的复印件。供应商成立不满一年的提供成立至今的财务报表。 5、供应商须提供近六个月（2019年12月至今）中任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料原件或加盖供应商公章的复印件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 6、本次招标不接受联合体。 |
| 12 | 是否接受联合体谈判 | 不接受 |
| 13 | 是否接受进口产品投标 | 接受 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 获取单一来源采购文件时间 | 2020年6月19日前，每日8:30-11:30，14:30-17:30（节假日除外） |
| 16 | 投标保证金 | 金额：Ⅰ标段：4500元 Ⅱ标段：9000元 缴纳时间及方式：2020年6月 22 日17时前，从供应商的基本账户以转账形式提交（以到账时间为准） 户 名：河南省伟信招标管理咨询有限公司洛阳分公司 开户行：中信银行洛阳古城支行 帐 号：8111101013500358227 （转账凭证中付款人应与供应商名称一致，以到账时间、金额为准，并在磋商时提供转帐凭证和基本账户开户许可证，否则响应无效） |
| 17 | 响应文件份数 | 壹份正本、叁份副本，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。本次招标不退还响应文件。 |
| 18 | 是否需要提交电子版响应文件 | 需要 以U盘形式递交。电子版响应文件与纸质版正本响应文件不一致的，以纸质版正本响应文件为准。 |
| 19 | 供应商提出问题或要求 澄清单一来源采购文件的截止时间 | 提交响应文件截止时间2 个工作日前，由供应商的被授权人提交书面材料（盖公章）。 在响应文件截止时间前2 个工作日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。 |
| 20 | 谈判有效期 | 提交响应文件截止时间后90天，有效期短于该期限的响应将被拒绝。 |
| 21 | 响应文件装订要求 | 供应商应将响应文件装订成册（胶装，牢固，不接受活页装订），有目录、有页码。 |
| 22 | 响应文件密封要求 | 响应文件正本和副本用非透明文件袋或包装材料密封包装，外包装材料上注明项目名称、响应人名称并加盖供应商公章。 |
| 23 | 谈判截止时间 | 2020年6月23日上午9时30分整。逾期提交或未按规定密封的响应文件不予接受。 |
| 24 | 提交响应文件地点 | 洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心7楼第一会议室 |
| 25 | 代理服务费 | 本次招标代理服务费由中标单位支付，参照国家发展和改革委员会办公厅《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的收费标准收取。 |
| 26 | 履约保证金 | / |
| 27 | 监督机构 | 河南科技大学第二附属医院纪委。 |
| 28 | 其他 | 本次成交结果将在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《河南科技大学第二附属医院网》网上发布。 |

第一部分   单一来源公示

河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购项目单一来源采购公示

河南科技大学第二附属医院,就河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购拟采用单一来源方式采购，现公示如下：

一、项目概况：

1、项目名称：河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购

2、资金来源：自筹资金

3、采购内容: 1、供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务；2、多参数监护仪2台及前庭诱发肌源电位1台套（含屏蔽室）。具体参数详见单一来源采购文件。

4、交货地址：河南科技大学第二附属医院

5、标段划分：本次招标共两个标段。其中Ⅰ标段为供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务，Ⅱ标段为多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购（含屏蔽室）。

二、采购方式：拟采用单一来源采购

三、采用单一来源采购方式的原因及相关说明：

Ⅰ标段：我院拟采购供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务,我院脉动真空灭菌器已使用多年，需要进行大修，为了达到灭菌效果，满足设备的兼容性，需要原厂（武汉市汉江医疗制药设备有限公司）进行大修，更换升级相关零部件，保证设备的整体质量及使用寿命，从而满足医院需求。特申请采用单一来源方式采购。

Ⅱ标段：目前我院现有的中心监护系统为光电品牌，现拟采购多参数监护仪2台，须与中心监护系统相匹配，因此需采购同品牌的多参数监护仪，以达到较好的兼容性，满足医院的临床需求。特申请采用单一来源采购方式采购。

我院拟采购前庭诱发肌源电位1台，目前市场上只有国际听力、耳听美两个品牌。耳听美生产厂家近期停产，我院于2020年4月10日、20日分别发布两次招标公告，报名供货商只有一家，且临床科室急需发展业务，鉴于以上情况，申请采用单一来源采购方式采购。

四、拟成交供应商：

Ⅰ标段：河南康悦电子科技有限公司

地  址：郑州市中原区嵩山北路300号院

Ⅱ标段：洛阳英泽医疗器械有限公司

地  址：洛阳市西工区九都路61号院1幢605号

五、公示期：公示期限从2020年 6月11日起至2020年 6月18 日止。

任何供应商、单位或个人对采用单一来源采购方式有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至采购人，附相关证明和依据材料，法定代表人授权委托书，被授权人身份证复印件（查看身份证原件）。

五、发布公示的媒介：

本次公示在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《河南科技大学第二附属医院网》网上同时发布。公示期为五个工作日。

六、联系方式

采 购 人：河南科技大学第二附属医院

地    址：河南省洛阳市西工区金谷园路80号

联 系 人：陈女士

电    话：0379-63626191

招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心707室

联系人：王女士、孙先生

联系方式 ：0379-65156707/80866707

附件:单一来源采购专家论证意见

2020年 6月11日

第二部分  单一来源谈判邀请书

河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、

多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购（Ⅰ标段）

单一来源谈判邀请书

致：河南康悦电子科技有限公司

河南省伟信招标管理咨询有限公司受河南科技大学第二附属医院的委托，对河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购进行单一来源采购，现诚邀你单位参加Ⅰ标段：供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务采购谈判活动。

一、项目名称：河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购

二、采购编号：HNWXLY（2020）0612

三、采购内容和要求：供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务，具体要求详见采购技术要求。

四、资金来源：自筹资金

五、预算控制金额：9.63万元。

六、单一来源采购文件的获取：

时间：2020年6月19日前，每日8:30-11:30，14:30-17:30（节假日除外）；

地点：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心7楼707室；

单一来源采购文件：500元/标段，售后不退

报名时须提交资料：法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件及加盖公章的复印件；

七、谈判响应书的递交：

时间：2020年6月23日上午9时30分整

地点：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心7楼第一会议室

八、谈判时间和地点：

同谈判响应书递交截止时间和地点。

九、联系方式：

采 购 人：河南科技大学第二附属医院

地    址：河南省洛阳市西工区金谷园路80号

联 系 人：陈女士

电    话：0379-63626191

招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心707室

联系人：王女士、孙先生

联系方式 ：0379-65156707/80866707

2020年 6 月19 日

河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、

多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购（Ⅱ标段）

单一来源谈判邀请书

致：洛阳英泽医疗器械有限公司

河南省伟信招标管理咨询有限公司受河南科技大学第二附属医院的委托，对河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购进行单一来源采购，现诚邀你单位参加Ⅱ标段：多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购谈判活动。

一、项目名称：河南科技大学第二附属医院消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务、多参数监护仪及前庭诱发肌源电位采购

二、采购编号：HNWXLY（2020）0612

三、采购内容和要求：多参数监护仪2台及前庭诱发肌源电位1台套（含屏蔽室），具体要求详见采购技术要求。

四、资金来源：自筹资金

五、预算控制金额：47万元。

六、单一来源采购文件的获取：

时间：2020年6 月 19日前，每日8:30-11:30，14:30-17:30（节假日除外）；

地点：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心7楼707室；

单一来源采购文件：500元/标段，售后不退

报名时须提交资料：法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件及加盖公章的复印件；

七、谈判响应书的递交：

时间：2020年6月23日上午9时30分整

地点：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心7楼第一会议室

八、谈判时间和地点：

同谈判响应书递交截止时间和地点。

九、联系方式：

采 购 人：河南科技大学第二附属医院

地    址：河南省洛阳市西工区金谷园路80号

联 系 人：陈女士

电    话：0379-63626191

招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心707室

联系人：王女士、孙先生

联系方式 ：0379-65156707/80866707

2020年6月19日

第三部分  采购内容及技术要求

一、采购内容：

| 序号 | 主要货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ标段： |  |  |  |  |
| 1 | 消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务 |  | 1 |  |
| Ⅱ标段： |  |  |  |  |
| 1 | 多参数监护仪 | 台 | 2 |  |
| 2 | 前庭诱发肌源电位 | 台套 | 1 | 含屏蔽室内容 |

- 采购项目具体要求

质保期：1年

交货期：Ⅰ标段：合同生效后30日历天内完成；

Ⅱ标段：合同生效后30日历天内供货、安装、调试、验收完毕。

三、采购要求

供应商在满足采购内容及技术要求的的基础上，可提供优于上述要求的货物。

四、技术参数要求

Ⅰ标段：消毒供应中心脉动真空灭菌器维修升级服务要求

保留部分： 1、主体一套 2、前、后门板各一套 3、真空泵一台 4、前后装饰板各一套

升级更换部分： 1、打印机一只 2、彩色触摸屏一套 3、主控系统（含软、硬件）一套 4、压力模块一套 5、压力控制系统一套 6、德国宝德蒸汽气动阀6只 7、40单向阀1只 8、密封条2根 9、列管式冷凝器一套 10、密封门抽空及密封系统一套 11、不锈钢全启式安全阀二台 12、德国宝德电磁阀7套 13、管路一套 14、温度控变系统一套 15、压力表四块 蒸汽发生器更换部分： 1、大盘加热管四套 2、磁浮式水位计一套

Ⅱ标段：

一、多参数监护仪技术要求：

1、全套设备，一体化设计，移动方便；

2、配备彩色TFT显示屏，分辨率800*600，具备至少12通道波形显示能力；

3、全中文操作系统，触摸屏设计，可手写输入病人姓名；

4、支持测量参数： ECG，呼吸（阻抗式和热敏式），SpO2，NIBP，CVP，体温，可升级测量参数：有创血压等

5、心电监护

5.1、支持3、6、10导联电极心电监护；

5.2、心率计数范围：0, 15到300次/分钟，心率计算方法：平均和瞬时法

5.3、具备心律失常基本模式和扩展模式，在扩展模式下支持多种心律失常分析；

5.4、波形显示增益选择：×1/4，×1/2，×1，×2，×4，或者自动

5.5、内置12导心电分析软件，支持输出12导心电分析报告；

6、呼吸监护

6.1、胸阻抗法，可选择R-L和R-F导联进行呼吸监护

6.2、呼吸频率范围：0~150次/分钟

6.3、波形增益控制：×1/4，×1/2，×1，×2，×4，

7、血氧饱和度监护

7.1、显示更新周期：每3秒或当报警产生时

7.2、波形灵敏度控制：×1/8，×1/4，×1/2，×1，×2，×4，×8或者自动

7.3、同步音可选脉搏音

7.4、血氧饱和度探头可水洗、浸泡消毒

8、无创血压NIBP

8.1、检测方法：震荡法；

8.2、压力显示范围：0到300mmHg，具备新生儿和儿童、成人模式；

8.3、检测模式：手动、定时、连续、PWTT自动测量模式和腰麻模式；

9、有创血压

9.1、检测范围：-50到300mmHg

9.2、血压显示更新周期：每3秒或报警产生时

9.3、同步音可选有创血压脉率

9.4、标准配置2个有创血压接口，可同时实现双导有创血压和双体温检测；

9.5、标配含双有创所有配件。

10、温度

10.1、测量范围0到45℃

10.2、标准配置两导温度监护接口，连接温度传感器即可使用,可实现2道体温检测；

11、可支持72小时5导波形的存储和回顾；

12、支持报警历史的回顾，心律失常片段波形的回顾，生命体征列表以及全部参数的72小时趋势图；

13、标配的网络接口，也可选配无线模块或遥测发射器与监护网络连接,联网后,可实现同时16床跨床监护功能；

14、可扩展视频输出接口，通过外接显示屏，使用双显示功能。

15、配备有储备电池。

16、因需与现有的中心监护系统相匹配，需用光电品牌。

二、前庭诱发肌源电位技术要求

（一）、VEMP（前庭诱发肌源电位）

1、计算机配置要求：

（1）操作系统：Windows 7，Windows 8©    Windows10

（2）CPU：I3处理器，3.4GHz及以上

（3）内存： 2G；

（4）硬盘：500G

（5）显示分辨率：1024 x 768及以上；

（6）USB版本： 2.0及以上

2、软件要求：

*（1）中文操作界面

（2）数据格式：XML

（3）全面网络兼容，无限存储空间

（4）可与听力计、声阻抗计、助听器分析仪等其他设备数据共享组成听力诊断系统

（5）NOAH兼容

3、测试项目：VEMP（前庭诱发肌源电位）

性能要求：

1）、刺激声：

（1）短声（Click）：刺激率：0.1-8.1次/秒（默认值5.1次/秒）	                    20-130dB peSPL（-10–100dB nHL），1dB步进

（2）短纯音（TONE BURST）：频率：0.5kHz和1kHz

包括：Blackman，Gaussian，Hanning，Hamming，Bartlett，Rectangle，

手动上升/平台/下降设置

3）、肌肉紧张度水平测示：实时显示EMG紧张度水平

4）、肌肉紧张度差异补偿：

5）、测试时窗： -20-80ms（最大150ms）时窗

采集开始：刺激开始时间±20ms

4、兼容测试项目：ABR（听觉脑干诱发电位）测试、ECochG（耳蜗电图）、MLR（中潜伏期）、LLR（长潜伏期）、P300、MMN、人工耳蜗植入体刺激控制（eABR）

性能要求：

*1、前置放大器：

1.1、双通道

1.2、放大器噪声： 0.22μV RMS (0 - 3kHz)

1.3、CMRR：最小值>118dB

2、阻抗检查：直接从前置放大器读数

*3、刺激声：

3.1、短声（Click）

3.2、CE-Chirp

3.3、短纯音（Tone Burst）

3.4、NB CE-Chirp

4、刺激声强度：20-130dB peSPL (-10 —100 dB nHL)，1dB步进

5、计权运算：贝氏计权（Bayesian Weighting）

6、测试质量指示：Fmp曲线，实时监测测试曲线质量

7、残余噪声计算

8、测试时窗：0-900ms；刺激声开始时间±2ms

9、A/D解析率：16bit；

*10、滤波器：低通及高通数字滤波器

*11、自动Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ波标记

（二）屏蔽室技术参数要求

产地：国产，符合GB/T12190和GB/T6882、GB/T16403标准，本房间用于脑干诱发电位测试、在10MHz-100MHz的频率段范围内屏蔽效能≥60dB；符合外部噪音在≥60dB(A)，本底噪声≤25dB(A)标准

1、内外全钢悬浮结构、不得使用木板外贴钢皮，外部采用2.0mm厚冷轧钢板并喷涂处理，内板用1.5mm镀锌板镀锌层达到0.08mm；

2、设80目屏蔽铜网结构，形成封闭屏蔽体，并把铜网汇集到一专用接地点。

*3、屏蔽门，全钢结构，双层永磁密封结构， 屏蔽结构合理，门扇与门框使用指簧片，电气接触好，屏蔽效能显著，10MHz-100MHz，屏蔽效能大于60dB并提供计量测试院《屏蔽测试报告》能证明其屏蔽效能大于60dB。

*4、隔音门，全钢结构，双层磁密封结构，隔音结构合理，门扇与门框使用磁技术吸合，磁性不随时间和使用次数衰减，隔音量≥40dB(A)，隔音门具有专利技术，投标时提供隔音门《校准测试报告》。

5、装配式，工厂定做隔声屏蔽模块，现场组装，安装快速，并可多次拆装重组 。

*6、隔音材料：内部采用三聚氰胺棉作为隔音材料，不得使用玻璃棉。并提供计量局关于三聚氰胺绵的<<吸声测试报告>>、<<防火测试报告>>。

7、组成：减振浮筑底板，采用隔声阻尼减振浮筑底板，在隔声底板上均匀安装阻尼减振器，以消除大楼的固体传声。减振浮筑底板隔声量≥50dB(A)

8、隔、吸音墙体、顶板，内装饰板采用金属板制造的穿孔吸音板，吸声系数达到0.8以上，墙体、顶板隔声量≥50dB(A)

9、隔音窗，双层玻璃隔音窗，采用中空玻璃，隔音窗隔声量≥50dB(A)

10、室内照明系统，电源进线采用高性能低泄露电源滤波器;可处理220v/380v、50Hz的多种规格的电源线滤波器，屏蔽效能大于80dB，供屏蔽室内设备使用，同时采用无声、无电磁干扰LED照明36W 。

11、电源：加装高性能低泄露电源滤波器，屏蔽效能大于80dB ，220V 50HZ允许功率 3.8KW，外部装有一个电源插头，内部根据仪器需要可安装2个电源插座。

12、通风要求：主动式有源通风系统；迷路阻抗消音通风系统，具有良好的空气流通性，换气量≥120m3/小时，消音处理，消音量大于35dB。

13、地面材料及要求：采用吸音绒面地毯。

14、地线：采用德国进口降阻剂，独立接地，接地电阻≤1欧姆，地线深度必须≥2米、接地线6mm2

*15、投标时提供计量局关于生产企业《屏蔽室测试报告》和《声学测试报告》，生产业必须有《环境管理体系认证》、《质量管理体系认证》、ISO9001：2008+AC9100C认证，并提供三聚氰胺绵材料<<甲醛测试>>、<<吸声测试报告>>报告，提供免费保修壹年

16、配置要求：LED照明1套、通风系统2套、消声管道2套、电源插座2个、电源滤波器1套、接地系统1套。

第四部分    评审原则与评定成交的标准

- 评审前附表

| 条款 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查标准 | 供应商名称 | 供应商名称与营业执照一致 |
|  | 营业执照 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 医疗器械经营许可证或 医疗器械生产许可证（Ⅱ标段） | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 医疗器械注册证（备案证）（Ⅱ标段） | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 制造商授权及售后服务承诺（Ⅱ标段进口产品） | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 纳税证明 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 社保证明 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 财务报告（或财务报表） | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 信用记录截图 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 符合性评审标准 | 谈判保证金 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 响应文件签名盖章 | 按照采购文件中提供的投标文件格式和要求签名、盖章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件中提供的响应文件格式 |
|  | 谈判报价 | 不超过预算控制金额 |
|  | 交货期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 质保期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 响应文件有效期 | 符合供应商须知前附表的规定 |

### 二、谈判原则与评定成交的标准

2.1为了维护政府采购的严肃性，本次谈判严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则来进行；

2.2参加谈判供应商及最终报价的前提：参加谈判供应商的必须实质性满足本单一来源采购文件的要求。

2.3谈判内容：

a、对谈判文件所提供服务的响应情况

b、报价

c、供货方案

d、参加谈判供应商的企业信誉、履行合同的能力

e、其他谈判小组认为必须考虑的因素

2.4谈判方式：

2.4.1由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

2.4.2在商谈期间，谈判供应商试图向采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其商谈被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

2.5、成交原则：

2.5.1采购小组根据价格、供货方案、供应商实力及服务承诺等因素确定成交供应商。

2.5.2成交供应商应报价合理，货物均能满足单一来源采购文件实质性要求。

2.5.3谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署；

第五部分   供应商须知

1、说明

1.1本次单一来源采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

- 定义及解释

2.1采购人——见供应商须知前附表。

2.2供应商——指响应谈判、参加谈判竞争，并向采购人、采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.3采购代理机构——指受采购人委托组织本次招标的采购代理机构。

2.4谈判小组：是指依照《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定组建的专门负责本次谈判活动工作的临时机构。

2.5公章——指供应商的行政章，采购人、采购代理机构不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章、有序号的章等印鉴）的响应文件。

2.6 天（日）——指日历天。

3、谈判费用

供应商应自行承担参加采购活动有关的全部费用，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4、单一来源采购文件构成

4.1单一来源采购文件用以阐明采购的情况和相应的合同条款。单一来源采购文件由下述部分组成：前附表、单一来源公示、单一来源谈判邀请书、采购项目要求、供应商须知、合同条款、响应文件的格式。

5、响应文件

5.1响应文件的要求

供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按单一来源采购文件的要求编写响应文件，不得缺少或空留任何单一来源采购文件要求填写的部分，并保证所提供的全部资料的真实性。响应文件应对单一来源采购文件的要求做出实质性响应，不得随意更改或删除，如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代理人签章，否则，其将会被拒绝。

5.2响应文件的编制

供应商应仔细阅读充分理解单一来源采购文件的所有内容（包括补充变更内容），按单一来源采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判文件做出实质性响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

注：供应商应将响应文件装订成册（胶装），有目录、有页号。

5.3响应文件格式

供应商应按单一来源采购文件中第七部分响应文件格式填写，供应商认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

6、报价

6.1报价应为完成本次采购内容的所有工作所需的一切费用，报价不得超过采购预算价。所有报价均按单一来源采购文件格式编写，以人民币为单位。

6.2本次采购为单一来源采购，允许供应商在规定的时间进行二次报价。

7、响应文件有效期

7.1响应文件有效期为从开标之日起90日历天。

7.2特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。

8、响应文件的签署及密封

8.1供应商应提交壹份正本、肆份副本和电子版，在每一份响应文件上要明确注明“正本”、“副本”或“电子版”字样。 响应文件须用A4幅面纸张打印装订，有目录、页码，须胶装成册。

8.2响应文件的正本必须由供应商的法定代表人或正式授权的供应商代表在规定签章处签字加盖公章，副本可为签字盖章后的正本复印件或者按与正本一致的要求进行签字盖章。

8.3响应文件均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。响应文件字迹模糊不清，导致评委无法认定是否实质性响应谈判文件的，其谈判无效。

8.4电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

8.5供应商应将响应文件正本、副本、电子版用非透明文件袋密封，密封袋上要求详见前附表，密封袋的封装处加盖供应商公章。

9、谈判小组

9.1采购人将根据采购项目的特点组建谈判小组，谈判小组的构成:3人，其中采购人代表1人，专家2人，评标专家确定方式：从相关专家库中随机抽取，其成员由采购人代表和经济、技术、商务等方面的专家组成。谈判小组依法根据单一来源采购文件的规定对供应商的应答文件进行评审，和供应商进行谈判。

10、谈判的程序

10.1采购代理机构将在“谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格。

10.2谈判采购的全过程由采购代理机构主持，谈判小组成员、监督部门以及有关工作人员参加。

10.3谈判小组应就采购项目的技术要求、市场价格、服务承诺等与供应商进行谈判；

10.4最后报价的填报由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，是供应商响应文件的有效组成部分，对供应商具有约束力。

11、响应文件的审查

11.1形式检查。见第四部分“评审原则与评定成交的标准”一、评审前附表之“形式评审标准”。

11.2资格性检查。依据法律法规和单一来源采购文件的规定，谈判小组对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。如果确定供应商不符合单一来源采购文件对资格的要求，其投标将被否决。

11.3符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组将从响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购的响应程度进行审查，以确定响应文件是否实质性响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务。如果确定供应商未通过符合性检查，其投标将被否决。

12、谈判原则及评定成交的标准：

12.1详见第四部分“评审原则与评定成交的标准”。

12.2谈判小组应当按照单一来源采购文件第四部分规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行谈判。单一来源采购文件中没有规定的方法、评审因素、标准和程序，不作为评标依据。

13、谈判报告

谈判结束后，谈判小组将根据谈判结果（最后报价是否高于政府采购预算金额，供应商是否提出采购人无法接受的条款等），向采购人提出是否成交的意见，供采购人决定是否成交，并出具谈判报告。

14、成交通知书

14.1评审结束后，代理机构当即在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《河南科技大学第一附属医院网》等相关媒介发布该项目成交结果公示，同日向成交供应商发出成交通知书。成交人应在发布成交结果公告后的2个工作日内领取成交通知书，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《成交通知书》对采购人和成交人均具有法律效力。

14.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

15.签订合同

15.1采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，根据单一来源采购文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

15.2单一来源采购文件、成交供应商的应答文件及补充文件、协谈判判过程中有关澄清文件、经双方签字的谈判纪要和成交通知书，均应作为签订合同的依据。

15.3拒签合同的责任：供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

16.付款方式：执行签订实际合同付款方式。

第六部分   合 同

双方应根据单一来源采购文件、成交通知书、成交人的响应文件（包括澄清说明），以及与本项目采购相关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离单一来源采购文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。

- 第七部分   响应文件格式

正本（或副本）

（项目名称）    标段

单一来源采购响应文件

采购编号：

供应商：                     （全称并加盖单位章）

法定代表人（或授权代表）：（盖章或签字）

年   月   日

- 响应文件目录

- （供应商根据投标内容自行编制）

- 附件1

响应函

致：                  （ 采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段单一来源采购文件的全部内容，包括修改文件（如有）及有关附件，已经充分理解并掌握了本项目谈判的全部有关情况，同意接受单一来源采购文件的全部内容和条件，愿意以单价(大写):            (小写)¥           元，按合同约定完成本项目。交货期         。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件，谈判响应有效期为：90日历天。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                               （其他补充说明）。

供  应  商：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （盖章或签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

- 附件2

- 报价一览表

供应商名称：

采购编号：                                                 单位：元

| 项目名称 | 谈判报价(元) | 质保期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| （项目名称） 标段 | (大写): (小写):¥ 元 |  |  |

供应商代表（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期：

投标报价表

- 供应商名称：

- 招标编号：                                              单位：元

| - 项目 - 名称 | - 序号 | - 货物名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 调试费 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 税费 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 其它 |  |  |  |  |  |
| - 投标报价(人民币大写)： ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 供应商代表（签字或盖章）：       供应商（公章）：         日期：

注：1.所有价格以人民币表示。2.若总价与单价不符，以单价为准。3.选配/购项目不包括在本报价表内，应另附表说明。

- 附件3

- 法定代表人授权书

本人          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）     标段的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及被委托人身份证

供  应  商：                                （盖单位章）

法定代表人：                                （盖章或签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年           月          日

- 附件4

- 企业基本情况申报表

- （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：                               年   月   日

- （二）供应商资格审查相关资料

1、营业执照

2、Ⅱ标段：

（1）医疗器械经营许可证，医疗器械生产许可证

（2）有效期内的医疗器械注册证（备案证）

（3）生产制造商出具的针对唯一授权函。

3、信用查询

4、财务报表

5、缴纳税收和社会保障资金

6、其他

- 附件5：

- 技术参数偏差表

| - 序号 | - 招标规格 | - 投标规格 | - 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- |

- 供应商代表（签字或盖章）：             供应商人（公章）：

- 日期：

- 附件6

- 供货方案

- 附件7

- 售后服务承诺

- 附件8：

- 关于资格的声明函

致(采购人)：

关于贵方编号为            ，项目名称为     ，     标段项目的招标，我单位愿意参加谈判，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2、法定代表人授权书。

3、委托代理人身份证复印件。

4、其它证明文件或证件。

5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）：

地址：                             邮政编码：

供应商代表（签字或盖章）：

电话：                             传真：

日期：

- 附件9：

- 谈判保证金

- （附转账凭证复印件、开户许可证复印件）

附件10：

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在参加                  项目     标段（   号）的 采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、 招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商代表（签字或盖章）：

（供应商公章）

年    月    日

- 附件11：

- 供应商业绩情况表

- 供应商名称：                        采购编号：

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 金 额 | 合同签订时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 供应商代表（签字或盖章）：             供应商人（公章）：         日期：

注：1、附合同复印件。

2、供应商可根据需要自行增减表格

- 附件12：

- 采购文件中要求的其它内容

附表：

投标单位递交各类证明资料原件登记表

投标单位：

项目编号及名称：

年  月  日

| 序号 | 资料名称 | 发证单位 | 证书编号 | 发证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、证明资料供评标委员会审查评标。

2、证明资料是指营业执照、资质证书等招标（采购）文件中要求提供的和供应商认为有必要提供的各种证明资料。

以上证书共   本，投标单位递交证书人员（签字）：

投标单位收到以上证书人员（签字）：

- 注：本表不需装订在投标文件中，填写后在投标时单独提交采购