D包

具体技术参数：

1. 用于辅助治疗和缓解急慢性软组织损伤引起的肿胀和疼痛；

2. ≥5英寸触摸屏，防刮花设计，中文操作界面；

3. 智能化开机自检程序，安全、准确、一键式启动模式；

4. 整体外壳采用高强度铝合金,保证使用安全性以及便于清洁；自带安全转运轮，方便设备移动

5. 气瓶生产企业通过国家压力容器生产许可（可提供相应证件）并符合GB 11640-2011标准的铝合金无缝气瓶；

6.内置电源，无外接电源条件下可连续工作≧5小时；

7. 可预设工作时间，当到达预设时间时，LED灯亮进行提示；

8. 可实时智能监测治疗部位的皮肤表面温度，防止冻伤皮肤，确保安全；

9. 工作时间显示范围：≥0s～9min；工作温度显示范围≥0℃～39℃；

★10. 气体流速≧3.2g/s。按照说明书操作，在30秒内可使皮肤表面温度降至4℃以下，偏差不超过20%；

11. 气瓶、输送管道、管道连接接口处采用耐高压及防气体泄漏结构；

★12. 治疗枪有三种以上颜色报警提示，或具备声光报警功能；

13. 具有安全密码锁定设备功能，避免非人员操作；

14. 安全保护机制：具有声光报警提示功能，治疗时自动开启，在监测到温度为﹢4℃及以下时，橙黄色LED灯亮；﹣1℃时，喷射气流自动停止，并发出蜂鸣声报警；

15. 采用节流膨胀制冷法，使高压液态CO2通过治疗枪喷孔而绝热膨胀形成固态CO2（干冰）产生﹣78℃低温，干冰气化升华引起皮肤快速降温；

16. 设备具有睡眠模式省电节能，只需短暂地按一下治疗手柄上的按钮或触摸操作主界面即可唤醒设备；

17. 长按治疗手柄按钮，液体致冷剂就能持续不断的通过喷口雾状喷出，短暂在皮肤上形成结晶；

18. 免费提供一年的液态CO2使用量；

19. 提供国家卫健委“低温冲击镇痛技术推广应用项目试点”的全面试点技术支持。

- 二、配置清单

主机 1台

电源适配器 1套

液态二氧化碳气瓶 6个

用户手册 1本